LIT

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| POSITIONS | Possède trois fonctions : ajustement de la hauteur, levée de la tête et levée du pied | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONS | Largeurs disponibles | 36 po D 39 po D 48 po D 54 po D 60 po D |
|  | Longueurs réelles disponibles | 75 po D 80 po D 84 po D |
|  | Longueurs possibles avec dispositif d’allongement | 80 po D 84 po D |
|  | Longueur hors-tout avec tête et pied de lit : |  |
| COURSE VERTICALE (sans matelas) | Ajustements possibles : |  |
|  | Dégagement sous le lit permettant le passage du lève- personne mobile avec roues d’au maximum 5 po (12,7 cm) | Oui D Non D |

|  | Doit descendre au minimum à 17,9 po (455 mm) et à 34,8 po (885 mm) à son maximum (selon norme BNQ). Course : | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Extensions disponibles pour surélever le lit | Oui D Non D |
| MANETTE DE CONTRÔLE | Pictogrammes explicites, faciles à comprendre | Oui D Non D |
|  | Boutons faciles à actionner | Oui D Non D |
| POIDS ET VOLUME | Poids total du lit : |  |
|  | Démontable (si oui, nombre de sections et poids) : | Oui D Non D |
| ROUES ET FREINS | Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm) | Oui D Non D En métal D En plastique D |
|  | Roues pivotantes dont une pouvant devenir directionnelle | Oui D Non D |
|  | Freins présents sur toutes les roues. Type : | Oui D Non D |
|  | Frein centralisé (bloqué en une seule opération) | Oui D Non D |
| SOMMIER | Sommier de type plateforme pleine, à lattes ou autre | Plate-forme pleine D À lattes D Autre D |

| TÊTE ET PIED | Facilement amovibles sans outil | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Lit pouvant être utilisé sans tête ni pied | Oui D Non D |
| COURSE DE LA TÊTE DE LIT | La course de la tête de lit permet le plus de latitude possible en termes de changement de position (angle d’au moins 60o) | Oui D Non D |
|  | Les ridelles (côtés de lit) suivent la course de la tête de lit | Oui D Non D |
| COURSE DE LA SECTION DES JAMBES | La section des jambes permet l’élévation des cuisses de 25o par rapport à l’horizontale | Oui D Non D |
| MANIVELLE D’URGENCE | Mécanisme d’urgence qui permet de revenir à la position horizontale | Oui D Non D |
| CAPACITÉ DE SUPPORT | Capacité maximale : |  |
| BUTÉES LATÉRALES ET AU PIED DU LIT | Présence de butées pour éviter le glissement du matelas | Oui D Non D |
| RIDELLES (côtés de lit) | Dimensions (longueur, hauteur) : | Pleine longueur D Demi-côté D |
|  | Distance d’au moins 22 cm (10 po, norme BNQ : 220 mm) entre le dessus du matelas et le dessus du côté du lit en position levée | Oui D Non D |

|  | Lorsque les barrières latérales du lit sont abaissées, leur partie supérieure n’excède pas le dessus du matelas standard comprimé par l’application d’une charge | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | S’il y a présence de deux côtés de lit, l’espace entre les deux côtés de lit de demi-longueur situés du même côté est de moins de 60 mm ou plus de 235 mm (2,5 po ou plus de 9,5 po) (MSSS 2005 : un espace de plus de 60 mm mais moins de 235 mm présente un risque). | Oui D Non D |
|  | Possède un système de fixation rétractable | Oui D Non D |
|  | Présence d’un système de blocage ou de verrouillage indépendant pour chaque côté de lit | Oui D Non D |
|  | Les mécanismes de blocage ou de verrouillage sont faciles à utiliser et exigent peu de force aux membres supérieurs | Oui D Non D |
| ACCESSOIRES | Accessoires disponibles : |